## INSTRUCCIONES
A continuacion presentamos el Anexo de Oferta Económica el cual debereis adjuntar cumplimentado y firmado en el sobre C (Sobre oferta económica). Deberéis rellenar la columna "Precio" (columna B) con el precio unitario ofertado para cada lote y la propia hoja sacará automaticamente la cantidad total ofertada por dicho lote multiplicandolo por las unidades de consumo estimadas.

## ANEXO OFERTA ECONOMICA
Lotes | PRECIO | UNIDADES | TOTAL
Rodilla
LOTE 1. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación femoral. |  | 5 | 0
• Implante suspensión cortical con Loop fijo continuo de polietileno de alta resistencia, fabricado en Titanio.
• Loop de baja agresividad con plastia, con dos suturas que faciliten tracción y volteo
• Debe disponer de versión para técnica HTH.
• Medidas disponibles al menos desde 10 a 60mm en pasos de 5mm
LOTE 2. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación femoral |  | 65 | 0
• Implante con diseño del ojal que permita reproducir la cinemática del LCA nativo consiguiendo estabilización de la rodilla al conseguir el efecto de las técnicas de doble banda con fascículo anteromedial y posterolateral.
• PEEK y titanio.
• Ø 9, 10 y 11mm
• Longitudes: 24 y 29mm
• Compresión activa y circunferencial de la plastia 360º
• Válido para técnica Transtibial y Anteromedial
LOTE 3. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación femoral |  | 12 | 0
• Sistema transfixiante para fijación en fémur compuesto de dos pines bio-absorbibles de ácido poli-l-láctico (PLLA) válido para fijar tejidos blandos como para HTH.
• Tamaños de 2,7 y 3,3 mm
LOTE 4. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación femoral, con anclaje cortical ajustable |  | 1 | 0
• Dimensiones. Placa metálica: 13mm de longitud – 1,9mm de ancho
• Composición: Placa de titanio y sutura #5, #6 y #7
• Con opción de loop fijo o ajustable.
• Varias Medidas loop fijo: L 15 - 50mm (en incrementos de 5mm)
• Composición Placa metálica: Aleación de Titanio
• Composición Loop: Polietileno de Alto Peso Molecular (UHMWPE).
• Cincha de suspensión continua, de polietileno y polyester con alta resistencia.
• Implante de titanio
• Con opción para HTH y tamaño de 20 mm en casos de revisión
LOTE 5. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación femoral, con anclaje cortical ajustable |  | 3 | 0
• Implante suspensión cortical con Loop ajustable de polietileno de alta resistencia, fabricado en Titanio.
• Sutura de giro incorporada para facilitar maniobra en cortical femoral
• Sutura de tracción de ajuste a "una sola mano "
• Vaina de polietileno en zona de suspensión para proteger a la plastia durante el ajuste, evitando efecto "cizalla
• Placa metálica con sistema de bloqueo de doble Polea.
LOTE 6. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación tibial |  | 7 | 0
• Fijación tibial de polímero de PEEK, radiolúcido, insertador, vaina protectora y punta partida.
• Varias medidas de 8 a 11mm Ø
• Longitud: 30mm
LOTE 7. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación tibial |  | 30 | 0
• Tornillos interferenciales biorreabsorbibles compuestos de PLDLA y Fosfato Tricálcico.
• Varias medidas de 6 x20 mm. a 11 x 35 mm.
• Libre de látex.
LOTE 8. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación tibial |  | 24 | 0
• Tornillos interferenciales BIOCOMPUESTOS con estructura HELICOIDAL ABIERTA para favorecer la OSTEO INTEGRACION
• Composición con al menos 2 Sales de Ca+
• Ø disponibles desde 5 a 12mm (Pasos de 1mm)
• Versiones rosca reversa en varias medidas
• Longitudes disponibles desde 20 a 35mm (pasos de 5mm).
LOTE 9. Sistemas de fijación LCA y LCP. Fijación tibial |  | 11 | 0
• Tornillos interferenciales PEEK, Estructura en espiral de baja agresividad para la plastia
• Ø Varios diámetros de 6 a 12mm
• Longitudes desde 20 a 35mm
• Versiones rosca reversa en varias medidas
LOTE 10. Suturas meniscales. |  | 1 | 0
• Sutura Polietileno / polipropileno
• Funda Poliéster o polietileno
• Cargado con sutura del #5
• Longitud anclaje distal: 14mm ; Longitud anclaje proximal: 17mm
• Opción de cánula introductora y empujador cortador desechable.
• Con disponibilidad de terminal recto y curvo.
LOTE 11. Suturas meniscales. |  | 2 | 0
• Sistema de reparación de menisco técnica TODO DENTRO. 2 implantes con sutura y nudo autoblocante
• Confirmación auditiva y táctil de descarga del implante
• Disponibilidad en peek y absorbibles
• 3 tipos de punta: RECTA, CURVA y CURVA REVERSA
LOTE 12. Suturas meniscales. |  | 8 | 0
• Sistema de reparación de menisco, técnica” all inside”, con Insertador flexible
• Disponibilidad de dos puntas (Recta y curva),
• KIT de uso con herramienta dobladora (Para punta y cuerpo del insertador) y hemicánula metálica para acceso a la articulación y zona de reparación
• Angulo de doblado máximo 35º en punta y 80º en insertado
LOTE 13. Sistemas de reparación de cartílago. |  | 2 | 0
• Sistema de mosaicoplastia para trasplante osteocondral autógeno. que permite tratamiento de lesiones de cartílago en rodilla y tobillo.
• Sistema de instrumentación flexible que facilitará una técnica artroscópica o abierta.
• Componentes en varios tamaños, codificados con colores para rápida identificación. L 3,5 mm.
Hombro
LOTE 14. Sutura Inestabilidades |  | 14 | 0
• Anclajes macizos reabsorbibles compuestos de Ácido poliláctico-co-glicólico para reparación de inestabilidad de hombro
• 2 opciones, con suturas de distinto color
• Medida rectangular de 1.8 x 2.2 mm
LOTE 15. Sutura Inestabilidades |  | 23 | 0
• Anclajes macizos sin nudos compuestos de PeeK para reparación de inestabilidad de hombro, atrapando las suturas o cintas en su interior y no contra hueso
• Medida inferior a 2.5mm. Grosor en su extremo distal máximo 2.4 mm
• Compatible con sutura y mini-cinta
LOTE 16. Sutura Inestabilidades |  | 1 | 0
• Anclaje impactado reabsorbible
• Diámetro: 2.6 mm
• Diferentes colores de suturas
LOTE 17. Sutura Inestabilidades |  | 17 | 0
• Anclaje impactado con versión de PEEK o micro TCP y ácido poliláctico
• Ø 2.1mm o 2.6mm. y L 10mm
• Sutura de alta resistencia del #2 ó dos suturas de alta resistencia del #1 ó #0.
• Implante con técnica de inserción tipo impactado
• Dos tipos de implante: recto o flexible
• Posibilidad de vástago más largo para cirugía de cadera
• Marca láser para identificar visualmente la distancia de inserción
• Mango con color representativo del diámetro
LOTE 18. Sutura manguito rotador, anclajes |  | 64 | 0
• Anclaje de doble roscado absorbible o de PEEK no absorbible
• Anclajes reabsorbibles compuestos de Ácido poliláctico-co-glicólico para reparación de manguito de rotadores. Con Beta-Fosfato Tricálcico y Sulfato cálcico con reabsorbilidad demostrada a los 24 meses
• Varias medidas: 4,5 y 5,5 mm
• Con dos o tres suturas
• Opciones con cinta y cinta + sutura
• Diseño helicoidal de arquitectura abierta
LOTE 19. Sutura manguito rotador, anclajes. |  | 4 | 0
• Anclaje roscado de PEEK,
• Ø de 5,5 a 6,5 mm.; Longitud 16 mm
• Opción de anclaje con triple o doble sutura #2Anclajes con punta roma
LOTE 20. Sutura manguito rotador, anclajes. |  | 2 | 0
• Anclaje roscado con doble rosca en cortical y cabeza distal protectora de implante
• Rosca para hueso esponjoso diferente a la de zona para hueso cortical
• Fabricado en PEEK o en mezcla homogénea de micro-TCP y ácido poliláctico
• Ø 4,0mm; 4,5mm; 4,75mm; 5,5mm y 6,5mm
• Opción de 2 o 3 suturas de alta resistencia #2, con opción de agujas enhebradas en la sutura y almacenadas en el mango del insertador.
• Ojal en la punta cubierto para una mejor inserción percutánea
• Canulado para usar factores de crecimiento
• Mango con color representativo del diámetro
• Posibilidad de una opción Knotless roscado
LOTE 21. Sutura manguito rotador, anclajes de segunda fila |  | 6 | 0
• Anclajes de sin nudos, compuestos de PeeK para reparación de manguito de rotadores que atrapa las suturas o cintas en su interior y no contra hueso; de arquitectura abierta
• Con opción autoterrajante (con y sin punta metálica) y no autoterrajante
• Anclaje impactado y roscado
• Permite hasta 6 cabos de sutura o 4 cabos de cinta
• Medidas: 4.5, 5.5 y 6.5 mm
LOTE 22. Sutura manguito rotador, anclajes de segunda fila |  | 75 | 0
• Compuesto PEEK
• Varios tamaños: 2.9x15.9mm - 4.5x23mm - 4.5x25,8mmSP - 5.5x23mm
• Sin nudos
• Impactado al hueso
• Opción SP (SelfPunching) – Autoperforante sin necesidad de instrumental
• Tensión manual controlada con ojal dual
• Permite hasta un máximo de 8 cabos de sutura.
LOTE 23. Sutura manguito rotador, anclajes de segunda fila |  | 6 | 0
• Anclajes sin nudos impactados y disparados
• Ø 2,8mm; 3,3mm; 3,5mm y 4,5mm., para reparación sin nudos
• Implante con dos piezas (pieza interna y externa) con fijación por expansión y bloqueo de suturas. Tipo de fijación subcortical con alas expansivas
• Precargado en insertador con técnica de inserción impactado
• Bloqueo de suturas por unión de las dos piezas del implante (sistema sin nudos)
• Enhebrador de nitinol con capacidad de enhebrado: 2 cabos de sutura Hi-Fi #2 ó 4 cabos de sutura Hi-Fi #0 o inferior.
• Tensado de suturas por postinserción, para poder tensarlas por separado
• Insertador con desacople automático del anclaje una vez se haya implantado y disparado
Biotenodesis
LOTE 24 .Tenodesis para Bíceps |  | 1 | 0
• Sistema de reinserción distal/ proximal del bíceps mediante botón metálico de fijación cortical
• Con disponibilidad de implante solo sutura
• Disponibilidad de guía calibrada y canulada para la realización percutánea de la cirugía
• Sistema de bloque de suturas (no necesidad de nudos)
• Botones de tamaño de 2.9 - 4.5 mm, o en sutura 2.3 mm.
LOTE 25. Tenodesis para Bíceps |  | 1 | 0
• Sistema de reparación artroscópica para tenodesis del bíceps proximal mediante tornillo interferencial de Peek
• Incluye los fungibles: aguja-broca y guía de tornillo
• Funciona con un instrumental específico que permite sujetar el tendón mientras se atornilla el implante
• Con al menos 6 medidas de tornillo, 3 grosores y 2 longitudes. Tornillos de al menos 15mm y 25mm
Anclajes todo sutura, otras articulaciones
LOTE 26. Anclajes solo sutura. Opción sin agujas y con agujas. |  | 1 | 0
• Anclajes todo sutura con varios Ø 1.0; 1.4; 1.45; 1.5 y 2.9 mm.
• Opción sin agujas y con agujas cónicas y cilíndricas.
• Diferentes medidas de suturas en los anclajes: #2/0, #3/0, #1 y #2
• Opción de anclajes con sutura simple y sutura doble.
• Opción de cinta en todas las medidas y triple para manguito.
Material Fungible. terminales vaporizador fresas, sinoviotomos y fungibles para bomba infusora de suero de artroscopia
LOTE 27. Terminales de vaporizador varias funciones y Tubos para bomba de suero |  | TOTAL LOTE 27 | 0
27.1 Terminal mixto de doble o triple función, insertado en un solo terminal |  | 27 | 0
• Velocidad máxima para terminales de motor hasta 15.000 rpm
• Hasta 10 niveles de potencia en modo ablación.
• Control de potencia y velocidad desde la pieza de mano
• Opción de terminal que permite coagular en cualquier modo
• Terminal “saber” 3 en 1 (4.2mm) y (5.0mm)
• Modo de trabajo: ABLACIÓN, CORTE HUESO, OSCILAR.
27.2 Terminales mixtos doble o triple función, insertado en un solo terminal |  | 32 | 0
• Velocidad máxima para terminales de motor hasta 15.000 rpm
• Hasta 10 niveles de potencia en modo ablación.
• Control de potencia y velocidad desde la pieza de mano
• Opción de terminal que permite coagular en cualquier modo
• Terminal Vaporizador en 2 modos (4.2mm)
• Modo de trabajo: ABLACIÓN, SHAVER DE PLASMA.
27.3 Terminales mixtos doble o triple función, insertado en un solo terminal |  | 15 | 0
• Velocidad máxima para terminales de motor hasta 15.000 rpm
• Hasta 10 niveles de potencia en modo ablación.
• Control de potencia y velocidad desde la pieza de mano
• Opción de terminales que permitan coagular en cualquier modo
• Terminal motor fresa de 5.0mm. Modo de trabajo: OSCILAR, AVANCE, RETROCESO
• Terminal shaver estándar recto o curva (3.4mm): Modo de trabajo: CORTE HUESO, OSCILAR.
27.4 Tubos de irrigación y succión para bomba infusora de suero. |  | 15 | 0
• Disponibilidad de tubo de irrigación y succión o, casete con ambos
• Disponibilidad de tubos que incluya tubos de enganche a bolsas de suero.
• Opción de tubos compatibles con consola de motor.
• Opción de tubo de aspiración y tubo de irrigación y succión.
• Libre de Látex
27.5 Tubos de irrigación para bomba Multiuso. |  | 45 | 0
• Tubos de longitud aproximada de 4.500 mm, incluyendo todos los componentes.
• Disponibilidad de tubo de succión con 2 puertos y de tubo de vacío, incluyendo filtro que mejore la aspiración.
• Ø entre 5 y 6.2 mm (incluida la conexión)
• Disponibilidad de tubo de irrigación o tubo de paciente/ día.
• Libre de Látex
LOTE 28. Terminales de vaporizador única función y Tubos para bomba de suero |  | TOTAL LOTE 28 | 0
28.1 Terminal de única función |  | 10 | 0
• Terminal motor mixto de única función, fresas y sinoviotomos
• Fresado/ resección de tejidos, de diferentes medidas para rodilla y hombro.
• Rango de velocidad 10.000 rpm.
28.2 Terminal de única función |  | 64 | 0
• Terminal vaporizador con dispositivo para control de temperatura intraarticular en la punta del terminal.
• Terminales específicos para tratamiento de tejidos (tendones con irrigación de suero salino) y cartílago
• Diferentes longitudes y angulaciones
28.3 Terminal de corte y fresas para artroscopia de pequeñas articulaciones |  | 25 | 0
28.4 Tubos irrigación para bomba de suero |  | 45 | 0
• Tubo bomba irrigación con mando de control remoto independiente de la bomba de irrigación
• Sistema de detección de sobrepresión, con sistema de parada automática de la irrigación.
• Tecnología de transponedores RFID para el reconocimiento automático del tipo, validez y admisibilidad de un juego de tubos, para maximixar la seguridad y evitar errores de manejo.
• Función de lavado que aumente, al menos durante 20 segundos, la presión un 50%.