ANEXO I. ENCUESTA TÉCNICA

| SALA RADIOLOGICA DIGITAL MOTORIZADA DOBLE PANEL |  |
| --- | --- |
| Empresa licitadora |  |
| Oferta Base |  |
| Equipo ofertado |  |
| Marca |  |
| Referencia |  |
| Nombre comercial |  |
| País de fabricación |  |
| GENERADOR DE RAYOS X | SI/NO |
| Generador de alta frecuencia, controlado por microprocesador. |  |
| Potencia mínima 80 kW |  |
| Rango de kV de entre 40 y 150 kV. |  |
| Rango de mA de entre 10 y 1.000 mA |  |
| Rango 630 mAs o superior |  |
| Tiempo de exposición mínimo de 1ms |  |
| Disponible control automático de exposición (CAE) con tres cámaras con selección de técnicas de exposición de 0,1,2 y 3 puntos |  |
| Presentación digitalizada de los parámetros de técnica y exposición. |  |
| Sistema de control y presentación de carga del tubo automática, así como protección contra sobrecargas. |  |
| Indicador de código de errores y contador del número de exposiciones radiográficas. |  |
| Exposimetría automática. |  |
| Sistema de indicación de dosis por área, que informa sobre la dosis de radiación recibida por el paciente. |  |
| TUBO DE RAYOS | SI/NO |
| Ánodo giratorio de alta velocidad mínimo 9000 rpm |  |
| Potencia máxima de foco grueso de 80Kw o superior |  |
| Doble foco con tamaño nominal no superior a foco fino 0.6mm y foco grueso 1.25 mm respectivamente. |  |
| Tensión máxima ánodo-cátodo de 150 kV. |  |
| Capacidad térmica del conjunto ánodo-coraza no inferior a 1.500.000 HU. |  |
| Capacidad térmica del ánodo no inferior a 350.000 HU/min. |  |
| Disipación térmica del ánodo no inferior a 75.000 HU/min. |  |
| Dispositivo de colimación giratorio y con Iuz LED. |  |
| Dispositivo automático para indicación de la distancia foco-detector. |  |
| Filtración total del tubo no inferior al equivalente a 2,7 mm de AI. |  |
| Pantalla táctil en la cabeza del tubo. o Nombre del paciente o Posibilidad de cambiar los parámetros de adquisición (kV, mAs) por el usuario. o Distancia focal o Angulación y rotación del tubo |  |
| Colimación automática. |  |
| Dispone de sincronización entre el tubo y el detector (auto-tracking). |  |
| SUSPENSION DE TECHO PARA TUBO DE RAYOS X | SI/NO |
| Suspensión telescópica de techo dotada de sistemas de frenos electromagnéticos, mecánicamente rígida y equipada con mecanismos de seguridad. |  |
| Movimientos motorizados y de seguimiento entre el tubo y el detector tanto en mesa como en bucky mural (auto- tracking). |  |
| Dispone de desplazamiento longitudinal, transversal y vertical. |  |
| Rango de desplazamiento vertical mínimo de 150 cm |  |
| Rotación del tubo de al menos + 90º. |  |
| Rotación de la columna de la suspensión sobre su eje vertical 135º. |  |
| MESA PARA DETECTOR DIGITAL | SI/NO |
| Mesa radiográfica con tablero flotante multidireccional, anclada a suelo con altura variable y motorizada. |  |
| Tamaño del tablero no inferior a 230 x 80 cm |  |
| Sistema de frenos electromagnéticos. |  |
| Control de movimientos mediante pedal |  |
| Desplazamiento en altura motorizada con altura mínima del tablero respecto al suelo no superior a 58 cm |  |
| Sincronización con el tubo con centrado automático del detector incluso en proyecciones anguladas. |  |
| La mesa soporta como mínimo 280 Kg sin limitación de movimientos. Parrilla antidifusora extraíble con rango de adquisición entre 100 y 120 cm |  |
| Cámara de ionización de tres campos. |  |  |
| Sistema de seguridad incluido. |  |  |
| SOPORTE VERTICAL PARA DETECTOR DIGITAL |  | SI/NO |
| Soporte vertical con sistema de fijación a suelo o pared. |  |  |
| Movimiento de desplazamiento vertical motorizado con rango mayor de 140 cm. |  |  |
| Soporte vertical para detector digital con basculación motorizada con rango de -20°/+90° |  |  |
| Distancia mínima desde el centro del detector al suelo menor de 40 cm. |  |  |
| Parrilla antidifusora motorizada focalizada a 150cm o superior |  |  |
| Cámara de ionización de tres campos |  |  |
| DETECTORES DIGITALES |  | SI/NO |
| Dos detectores inalámbricos de loduro de Cesio. Detectores de 43cm X 43cm |  |  |
| Tamaño de pixel en adquisición de 100 micras en ambos detectores. |  |  |
| Rango dinámico de 16 bits en ambos detectores |  |  |
| Tiempo entre adquisiciones inferior a 12 sg. |  |  |
| Peso de los detectores igual o inferior a 3.8kgs |  |  |
| El detector está en modo de carga cuando se encuentre dentro de la mesa y dentro del Bucky mural. |  |  |
| ESTACION DE ADQUISICION |  | SI/NO |
| Estación de adquisición situada en la sala de control al alcance del operador. |  |  |
| Dispondrá de uno o dos monitores táctiles para la visualización inmediata de las imágenes adquiridas de, al menos, 23” |  |  |
| Monitor táctil de resolución 1920 x 1080 o superior |  |  |
| Teclado multimedia alfanumérico |  |  |
| Capacidad del disco duro para almacenar, al menos, 2.000 imágenes a máxima resolución. |  |  |
| Capacidad de memoria RAM mínima de 8 GB. |  |  |
| Funciones de la consola - Gestión de pacientes: detallar acceso a lista de paciente, visualización de otros estudios del mismo paciente o de otros pacientes, envío de imágenes al PACS o a dispositivos externos. - Funciones básicas de la consola de control: gestión de datos, control de las exploraciones, procesado, análisis y presentación de imágenes. - Funciones básicas de procesado de imagen: zoom, ajuste de grises, medida de distancias, anotaciones... - Algoritmos avanzados de procesado de imagen. |  |  |
| Funciones de reconstrucción automática de telerradiografías de columna total y miembros inferiores. |  |  |
| Herramientas para el control de calidad y la dosis. El equipo dispone de software para análisis y control de la tasa de imágenes repetidas o rechazadas y dosis de las exploraciones. |  |  |
| Conexión con dispositivos de almacenamiento externo a través de puerto USB o DVD incorporado. Capacidad de almacenar en USB la imagen DICOM. Deberá cumplir el protocolo DICOM3 incluyendo los siguientes servicios: - Basic Greyscale Print - Storage - Storage Commitment - Verification - Modality Worklist - Modality performed Procedure Step - DICOM SR |  |  |
| TELEMETRIA | SI/NO |
| Dispone de software para adquisición de columnas completas y miembros inferiores |  |
| Adquisición en el detector digital de forma totalmente automática. |  |
| Cobertura de adquisición no inferior a 150 cm. |  |
| Pegado de la imagen en la misma consola del operador de forma totalmente automática tras la adquisición y sin necesidad de intervención por parte del operador. |  |
| Incluye posicionador para paciente. |  |
| Soporte vertical móvil para realizar columnas completas y miembros inferiores con frenos y peldaño si es necesario. |  |