ANEXO I. ENCUESTA TÉCNICA

| LOTE 1. SUMINISTRO, RETIRADA E INSTALACIÓN, DE UNA MESA QUIRÚRGICA Y SOPORTES, EN OBSOLESCENCIA |  |
| --- | --- |
| Empresa licitadora |  |
| Oferta Base |  |
| Equipo ofertado |  |
| Marca |  |
| Referencia |  |
| Nombre comercial |  |
| País de fabricación |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS MESA QUIRÚRGICA MÓVIL | SI/NO |
| Accionamiento electrohidráulico por baterías con motores eléctricos controlados por microprocesadores para cirugía mayor, para uso con pacientes obesos de hasta 454 Kg en posición normal y 250 Kg sin limitaciones en el resto de las posiciones. |  |
| Fabricación en acero inoxidable calidad 14301 DINx5 CrNi 18/10, con un acabado pulido por electrolisis |  |
| Diseñada para soportar dispositivos de tracción traumatológicos con capacidad de carga de hasta 180 kg de peso de pacientes. |  |
| Desplazamiento longitudinal bidireccional motorizado de 310 mm. |  |
| Altura máxima sin colchoneta de 1050 mm. |  |
| Baterías con capacidad de reserva de carga mínima para una semana. |  |
| Tablero 100% radiotransparente. |  |
| Panel de emergencia totalmente independiente del mando principal con todos los movimientos. |  |
| Tablero reversible e intercambiable. |  |
| Conectores rápidos universales |  |
| La base debe tener un diseño estrecho en su zona central, que permita la mejor aproximación. |  |
| Bloqueo y desbloqueo de la mesa centralizado mediante mando con cable. |  |
| Rieles laterales universales de 25 x 10 mm. Integrados, compatibles con accesorios existentes. |  |
| Rieles guía pasachasis bajo las placas de cabeza y respaldo para la introducción de chasis de rayos X desde la cabeza hasta la pelvis. |  |
| Altura mínima de la mesa sin colchonetas 600 mm. |  |
| Altura mínima de la mesa con colchonetas 680 mm |  |
| Altura máxima con colchoneta de 1130 mm. |  |
| Inclinaciones laterales (20˚) |  |
| Trendelemburg e inversa (-25˚ / +35˚) |  |
| Combinación de Trendelemburg – inclinaciones laterales (25˚ - 20˚) |  |
| Ajustes de elevación y descenso del respaldo (+70˚ a -40˚) en posición normal y +80˚ -90˚ en posición reverse |  |
| Posiciones automáticas memorizadas de Flex hasta 70˚, Réflex y Silla de Playa de 80˚ y nivelación horizontal secuencial de las placas apoyapiernas +80˚ - 90˚ eléctricamente, mediante botonera de mando con cable. |  |
| Retorno a 0 automático desde cualquier posición. |  |
| Área de radiotransparencia de hasta 1.630 mm. con la Placa de respaldo de Fibra de Carbono. |  |
| Botonera de mando digital retroiluminada. |  |
| Alimentación eléctrica y de tierra para pared. |  |
| Equipada con 4 ruedas dobles de Ø 100 mm. de bajo nivel de fricción y alta resistencia al desgaste |  |
| Acolchados SFC (Soft Foam Core) |  |
| sistema de frenado de la mesa mediante la retracción de las ruedas, de forma que cuando está frenada, el chasis apoya directamente en el suelo dando máxima estabilidad y seguridad |  |
| Compatible con los accesorios de la Mesa Quirúgica modelo Maquet MEERA adquiridos en licitación reciente y que comparten ambos quirófanos. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS ACCESORIOS | SI/NO |
| Mando Inalámbrico |  |
| Estación de carga para mando inalámbrico |  |
| Mando inalámbrico Extra compatible con la Mesa Quirúgica modelo Maquet MEERA |  |
| Protector para columna de acero inoxidable, parte superior desmontable, podrá montarse en el segmento base de una mesa quirúrgica móvil con soporte de tres puntos. |  |
| Placa de Cabeza de doble articulación SFC, gran ángulo de ajuste +84º/-60º. Peso máx. paciente 380kg. Inclinación y elevación. Acolchado IPC sin velcro. Equipado con portacassettes para cassette de Rx. |  |
| Pieza intermedia relleno acolchado para placas apoyapiernas. Distribución de la presión gracias al acolchado con núcleo de espuma blanda |  |
| Placa apoyapiernas que pueden plegarse independientemente y abducirse hacia fuera. Colocación anatómica de las piernas mediante una placa para piernas de cuatro secciones. Material de la almohadilla de SFC. Anchura x longitud: 785 x 940 mm. |  |
| 2 unidades de apoyabrazos FISSO de rótula 3D de múltiples ajustes (con clamp incorporado). Posicionamiento flexible mediante 3 articulaciones. Almohadilla ergonómica y montada directamente en la placa. Ajuste de altura 460mm. |  |
| 2 Cinchas básicas cuerpo cierre velcro, ajuste infinito, cierre seguro, lavable a 60ºC. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS GEL / ACOLCHADOS DE SILICONA | SI/NO |
| Gel para Cabeza en decúbito supino. Diámetro 200mm. |  |
| Gel para Cabeza en decúbito prono, adulto. Los recortes laterales ofrecen espacio para tubos de ventilación. |  |
| (par) Gel para rodillas en decúbito prono |  |
| Gel para extensión de pies en decúbito prono/ Rodillo de medio cuerpo. Gel semicircular. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS SET DE TIBIA CON TRACCIÓN PARA DISPOSITIVO DE EXTENSIONES | SI/NO |
| Dispositivo contra tiro para tibia: tablero extensible, rodillo acolchado. Compatible con tracción 141901. |  |
| Barra con articulación para el montaje de una barra telescópica y un dispositivo de tensión de tornillo apoyando la ejecución de la tracción. |  |
| (par) Botas para Tibia. Botas de cierre de velcro. Almohadilla para proteger el talón. |  |
| Guía horizontal: barra guía para la corrección de la dirección de la tracción |  |
| Fijador de Cóndilos: 2 unidades de material PUR, para la fijación exacta de la rodilla, ajustable individualmente gracias a los discos laterales asimétricos |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS SET PARA PRÓTESIS DE CADERA | SI/NO |
| Soporte lateral de múltiples ajustes (se necesitan 2 unidades): anchura x altura 90 x 340mm, longitud 280-380mm. Abrazadera estándar incluida. |  |
| Soporte sacro: soporte para espalda y glúteos. Material almohadilla PUR. Ancho x largo de la almohadilla 120x170mm. |  |
| Soporte pubis: soporte para pubis-esternón, la almohadilla se debe girar con el adaptador. Ancho x largo de la almohadilla 85x85mm. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS MESA DE MANO | SI/NO |
| Mesa de mano 380 x 25 x 845 mm (incluye soporte): anchura x altura x longitud 380 x 25 x 845 mm. Peso máximo del paciente 454kg. Regulación de la altura de la barra de apoyo de 700 a 1,160mm. Incluye placa multifunción, 1 barra de soporte y un adaptador en T. barandilla lateral EU. Fijación a un riel lateral con abrazadera de ajuste radial. Sin metal y radiotransparente en la sección media. |  |
| Fijador radial para la mesa de mano |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS ARCO DE NARCOSIS | SI/NO |
| Arco de Narcosis rígido: Para sostener cortinas de quirófano. La varilla vertical aislada protege al paciente de la toma de tierra. Altura ajustable mediante abrazadera estándar. Para colocar y posicionar el brazo del paciente junto con el manguito de sujeción del brazo. Altura ajustable: 470 – 830 mm. Altura total: 860 mm. Anchura de la barra horizontal 620 mm. Se puede montar en un riel lateral |  |
| Fijador radial para arco narcosis |  |
| Extensiones/ Barras orientables para el arco de narcosis. Incluye: juego de 2. Longitud 300 mm cada uno. Extensión para arco de anestesia orientable. |  |
| Soporte brazo para acoplar: Brazalete de sujeción del brazo, para la fijación de la parte inferior del brazo del paciente a un arco de anestesia. Permite la posición elevada del brazo. Fijación segura mediante cierre velcro. Anchura x longitud: 120 x 350 mm. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS CARROS PORTA ACCESORIOS | SI/NO |
| Almacenamiento compacto de accesorios para mesas de operaciones móviles. Puntos de montaje para placas de cabeza, espalda y piernas. 1 riel lateral para el montaje de accesorios. Transporte y almacenamiento cómodos de los accesorios. Anchura x altura x profundidad 820 x 1.550 x 805 mm. Se pueden montar hasta 3 cestas de alambre. 4 ruedas dobles giratorias, 2 con freno. Posibilidad de limpieza mecánica |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS SOPORTES | SI/NO |
| Soporte/ dispositivo para artroscopia de rodilla con cierre (incluye fijador a riel), asegura el muslo, anchura ajustable, fijación mediante correa, alivio de la presión por el fungible acolchado. Pieza con correa de cierre seguro y abrazadera de poste redondo. |  |
| 2 Fijadores radiales |  |
| Soporte lateral de múltiples ajustes, anchura x altura 90 x 340mm, longitud 280-380mm. Abrazadera estándar incluida. Soporte lateral cóncavo. Colocación flexible de la almohadilla. La almohadilla se puede girar en el adaptador. Buena distribución de la presión gracias a su forma ligeramente cóncava. Ancho x largo de la almohadilla 100 x 210 mm |  |
| Soporte corporal. Para apoyar al paciente en posición lateral, forma ovalada, la almohadilla se puede girar en el adaptador. Ancho x largo de la almohadilla 120 x 140 mm (en el punto más ancho). Grosor de la almohadilla: 35 mm |  |
| Placa de soporte. Para apoyar la pierna del paciente. Puede montarse en la abrazadera deslizante mediante una abrazadera. Placa anchura x longitud x altura 252 x 290 x 465. Altura ajustable 465 mm |  |

| LOTE 2. SUMINISTRO DE DOS MOTORES QUIRÚRGICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA. |  |
| --- | --- |
| Empresa licitadora |  |
| Oferta Base |  |
| Equipo ofertado |  |
| Marca |  |
| Referencia |  |
| Nombre comercial |  |
| País de fabricación |  |
| MOTOR QUIRÚRGICO A BATERIA DE HUESOS LARGO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS MOTOR MODULAR | SI/NO |
| Motor a baterías de doble gatillo: |  |
| Gatillo tipo acelerador para controlar la velocidad |  |
| Gatillos de diferente relieve para su fácil identificación |  |
| Grado IPX 9 |  |
| Velocidad máxima de 1.500 rpm |  |
| Mango con relieve para facilitar el agarre |  |
| Leva lateral para selección de modo (modo de trabajo y de bloqueo) |  |
| Ruido acústico de 84dB como máximo |  |
| Peso del motor sin batería no superior a 739gr |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento tipo Jacobs | SI/NO |
| Relación de giro 1:1 |  |
| Franja de color específico para su identificación |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Velocidad máxima de 1.5000 rpm |  |
| Par de fuerza de 3,95Nm |  |
| Canulación hasta 5,1mm |  |
| Esterilizable |  |
| Que incluya llave |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento de taladro tipo Zimmer/Hudson | SI/NO |
| Relación de giro 1.1 |  |
| Franja de color específico para su identificación |  |
| De acero inoxidable y aluminio anodizado |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Velocidad máxima de 1.500 rpm |  |
| Par de fuerza de 3,95Nm |  |
| Esterilizable |  |
| Que incluya llave |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento específico para agujas y otro para pines | SI/NO |
| Características comunes: |  |
| De acero inoxidable y aluminio anodizado |  |
| No precisa de lubricación |  |
| Velocidad máxima de 1.5000 rpm |  |
| Relación de giro 1:1 |  |
| Par de fuerza de 3,95Nm |  |
| Características específicas: rango de canulación |  |
| Pasa agujas de 0,71mm a 1,6mm |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 2 Aditamentos tipo AO pequeño | SI/NO |
| Relación de giro 1:1 |  |
| Franja de color específico para su identificación |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo AO/ASIF. |  |
| Manipulación con una sola mano. |  |
| Canulación: 3,25mm de diámetro. |  |
| Velocidad: 0-1.500rpm. |  |
| Par de Fuerza: 3,95Nm |  |
| Relación de giro: 1:1 |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento fresador Large AO | SI/NO |
| Relación de giro 5:1 |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo Large AO |  |
| Manipulación con una sola mano. |  |
| Canulación: 4,00mm de diámetro. |  |
| Velocidad: 0-300rpm. |  |
| Par de Fuerza: 16,4Nm |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento tipo sierra sagital | SI/NO |
| Relación de giro 1:1 |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo |  |
| Fijación rápida de las hojas de sierra. |  |
| Velocidad de corte 0 - 16.000 cpm. |  |
| Rango de corte de 3,2mm. |  |
| Cabezal rotatorio con múltiples posiciones en 360º. |  |
| Rango de oscilación de 4º |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento combo taladro/fresado tipo Zimmer Hudson | SI/NO |
| Relación de giro 1:1 y 5:1 |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Tipo de anclaje: Zimmer Hudson |  |
| Velocidad de 1.500 para modo taladro y hasta 300 para modo fresado |  |
| Aditamento que permite fresar y taladrar modificando su relación de giro |  |
| Cambio mediante anillo giratorio |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Motor de sierra oscilante | SI/NO |
| Motor de sierra oscilante con dos modos de velocidad: - Standard: no superior a 11.000cpm |  |
| Motor de sierra oscilante con dos modos de velocidad: - Turbo: máximo de 14.500 cpm |  |
| Grado IPX 9 |  |
| Mango con relieve para facilitar el agarre |  |
| Leva lateral con relieve para seleccionar el modo de trabajo |  |
| Peso del motor sin batería no superior a 989gr |  |
| Rango de oscilación de 4, 5º |  |
| Cabezal rotable 360º en 8 posiciones |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 3 Baterías de litio esterilizables grandes | SI/NO |
| Baterías de litio autoclavables y sin carcasa |  |
| Baterías con un tiempo de carga no superior a 15 minutos |  |
| Baterías sin efecto memoria o carga |  |
| Pérdida de la carga no superior al 3% después de la esterilización |  |
| Peso inferior a 550 gr. de la batería grande |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Contenedor pequeño con filtro | SI/NO |
| Contenedor pequeño con filtro |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Bandeja pequeña trauma | SI/NO |
| Bandeja pequeña trauma |  |
| MICROMOTOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Motor Modular | SI/NO |
| Motor a baterías de doble gatillo |  |
| Gatillo tipo acelerador para controlar la velocidad |  |
| Gatillos de diferente relieve para su fácil identificación |  |
| Grado IPX 8 |  |
| Velocidad máxima de 1.500 rpm |  |
| Mango con relieve para facilitar el agarre |  |
| Leva lateral para selección de modo (modo de trabajo y de bloqueo) |  |
| Ruido acústico de 80dB como máximo |  |
| Peso del motor sin batería no superior a 644gr |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento tipo Jacobs | SI/NO |
| Relación de giro 1:1 |  |
| Franja de color específico para su identificación |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Velocidad máxima de 1.5000 rpm |  |
| Par de fuerza de 3,95Nm |  |
| Canulación hasta 5,1mm |  |
| Esterilizable |  |
| Que incluya llave |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Aditamento específico para agujas y otro para pines | SI/NO |
| De acero inoxidable y aluminio anodizado |  |
| No precisa de lubricación |  |
| Velocidad máxima de 1.5000 rpm |  |
| Relación de giro 1:1 |  |
| Par de fuerza de 3,95Nm |  |
| Pasa agujas de 0,71mm a 1,6mm |  |
| Pasa pines de 1,8mm a 4,0mm |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 3 Aditamentos tipo AO pequeño | SI/NO |
| Relación de giro 1:1 |  |
| Franja de color específico para su identificación |  |
| Que no requiera de lubricación |  |
| Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo AO/ASIF. |  |
| Manipulación con una sola mano. |  |
| Canulación: 3,25mm de diámetro. |  |
| Velocidad: 0-1.500rpm. |  |
| Par de Fuerza: 3,95Nm |  |
| Relación de giro: 1:1 |  |
| Rango de corte de 3,2mm. |  |
| Cabezal rotatorio con múltiples posiciones en 360º. |  |
| Rango de oscilación de 4º |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Motor TIPO LÁPIZ SIERRA SAGITAL | SI/NO |
| Motor de sierra sagital a baterías |  |
| Velocidad de 25.000cpm |  |
| Grado IPX 9 |  |
| Gatillo extensible |  |
| Dos modos de trabajo: accionamiento y bloqueo o safe |  |
| Peso de 213 gr |  |
| Ruido acústico máximo de 86.2dBC |  |
| Batería de litio esterilizable, no carcasa |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Motor TIPO LÁPIZ MEDIA VELOCIDAD | SI/NO |
| Motor de media velocidad a baterías |  |
| Velocidad de 25.000rpm |  |
| Grado IPX 9 |  |
| Gatillo extensible |  |
| Dos modos de trabajo: accionamiento y bloqueo o safe |  |
| Peso de 187 gr |  |
| Ruido acústico máximo de 74.2dBC |  |
| Batería de litio esterilizable, no carcasa |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Protector medio | SI/NO |
| Protector medio |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Cargador de baterías | SI/NO |
| Mismo cargador para las baterías de litio para huesos grandes y para las baterías de trauma |  |
| 4 unidades de carga de motor |  |
| 3 adaptadores al cargador de litio |  |
| Máximo 4 puertos independientes con pantalla OLED |  |
| Estado de carga |  |
| Ciclos de vida |  |
| Temperatura más alta a la que ha estado expuesta la batería (en grados Celsius y grados Fahrenheit) |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 2 Baterías de litio esterilizables pequeñas | SI/NO |
| Batería de litio esterilizable pequeña, sin carcasa |  |
| Peso de 170 gr |  |
| Parte de la conexión de los pines protegida para evitar roturas o dobladuras de los pines |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Bandeja de esterilización grande | SI/NO |
| Bandeja de esterilización grande |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS Contenedor pequeño con filtro | SI/NO |
| Contenedor pequeño con filtro |  |