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ANEXO I. ENCUESTA TÉCNICA

	
LOTE 1. SUMINISTRO, RETIRADA E INSTALACIÓN, DE UNA MESA QUIRÚRGICA Y SOPORTES, EN OBSOLESCENCIA

	Empresa licitadora
	

	Oferta Base
	

	Equipo ofertado
	

	Marca
	

	Referencia
	

	Nombre comercial
	

	País de fabricación
	

	[bookmark: _Hlk212062767]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
MESA QUIRÚRGICA MÓVIL
	SI/NO

	Accionamiento electrohidráulico por baterías con motores eléctricos controlados por microprocesadores para cirugía mayor, para uso con pacientes obesos de hasta 454 Kg en posición normal y 250 Kg sin limitaciones en el resto de las posiciones.
	

	Fabricación en acero inoxidable calidad 14301 DINx5 CrNi 18/10, con un acabado pulido por electrolisis
	

	Diseñada para soportar dispositivos de tracción traumatológicos con capacidad de carga de hasta 180 kg de peso de pacientes.
	

	Desplazamiento longitudinal bidireccional motorizado de 310 mm.
	

	Altura máxima sin colchoneta de 1050 mm.

	

	Baterías con capacidad de reserva de carga mínima para una semana.
	

	Tablero 100% radiotransparente.
	

	Panel de emergencia totalmente independiente del mando principal con todos los movimientos.
	

	Tablero reversible e intercambiable.
	

	Conectores rápidos universales
	

	La base debe tener un diseño estrecho en su zona central, que permita la mejor aproximación.
	

	Bloqueo y desbloqueo de la mesa centralizado mediante mando con cable.
	

	Rieles laterales universales de 25 x 10 mm. Integrados, compatibles con accesorios existentes.
	

	Rieles guía pasachasis bajo las placas de cabeza y respaldo para la introducción de chasis de rayos X desde la cabeza hasta la pelvis.
	

	Altura mínima de la mesa sin colchonetas 600 mm.

	

	Altura mínima de la mesa con colchonetas 680 mm
	

	Altura máxima con colchoneta de 1130 mm.
	

	Inclinaciones laterales (20˚)
	

	Trendelemburg e inversa (-25˚ / +35˚)
	

	Combinación de Trendelemburg – inclinaciones laterales (25˚ - 20˚)
	

	Ajustes de elevación y descenso del respaldo (+70˚ a -40˚) en posición normal y +80˚ -90˚ en posición reverse
	

	Posiciones automáticas memorizadas de Flex hasta 70˚, Réflex y Silla de Playa de 80˚ y nivelación horizontal secuencial de las placas apoyapiernas +80˚ - 90˚ eléctricamente, mediante botonera de mando con cable.
	

	Retorno a 0 automático desde cualquier posición.
	

	Área de radiotransparencia de hasta 1.630 mm. con la Placa de respaldo de Fibra de Carbono.
	

	Botonera de mando digital retroiluminada.
	

	Alimentación eléctrica y de tierra para pared.
	

	Equipada con 4 ruedas dobles de Ø 100 mm. de bajo nivel de fricción y alta resistencia al desgaste
	

	Acolchados SFC (Soft Foam Core)
	

	sistema de frenado de la mesa mediante la retracción de las ruedas, de forma que cuando está frenada, el chasis apoya directamente en el suelo dando máxima estabilidad y seguridad
	

	Compatible con los accesorios de la Mesa Quirúgica modelo Maquet MEERA adquiridos en licitación reciente y que comparten ambos quirófanos.
	

	[bookmark: _Hlk212062882]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
ACCESORIOS
	SI/NO

	Mando Inalámbrico
	

	Estación de carga para mando inalámbrico
	

	Mando inalámbrico Extra compatible con la Mesa Quirúgica modelo Maquet MEERA
	

	Protector para columna de acero inoxidable, parte superior desmontable, podrá montarse en el segmento base de una mesa quirúrgica móvil con soporte de tres puntos.
	

	Placa de Cabeza de doble articulación SFC, gran ángulo de ajuste +84º/-60º. Peso máx. paciente 380kg. Inclinación y elevación. Acolchado IPC sin velcro. Equipado con portacassettes para cassette de Rx.
	

	Pieza intermedia relleno acolchado para placas apoyapiernas. Distribución de la presión gracias al acolchado con núcleo de espuma blanda
	

	Placa apoyapiernas que pueden plegarse independientemente y abducirse hacia fuera. Colocación anatómica de las piernas mediante una placa para piernas de cuatro secciones. Material de la almohadilla de SFC. Anchura x longitud: 785 x 940 mm.
	

	2 unidades de apoyabrazos FISSO de rótula 3D de múltiples ajustes (con clamp incorporado). Posicionamiento flexible mediante 3 articulaciones. Almohadilla ergonómica y montada directamente en la placa. Ajuste de altura 460mm.
	

	2 Cinchas básicas cuerpo cierre velcro, ajuste infinito, cierre seguro, lavable a 60ºC.
	

	[bookmark: _Hlk212062927]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
GEL / ACOLCHADOS DE SILICONA
	SI/NO

	Gel para Cabeza en decúbito supino. Diámetro 200mm.
	

	Gel para Cabeza en decúbito prono, adulto. Los recortes laterales ofrecen espacio para tubos de ventilación.
	

	(par) Gel para rodillas en decúbito prono
	

	Gel para extensión de pies en decúbito prono/ Rodillo de medio cuerpo. Gel semicircular.
	

	[bookmark: _Hlk212063037]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SET DE TIBIA CON TRACCIÓN PARA DISPOSITIVO DE EXTENSIONES
	SI/NO

	Dispositivo contra tiro para tibia: tablero extensible, rodillo acolchado. Compatible con tracción 141901.
	

	Barra con articulación para el montaje de una barra telescópica y un dispositivo de tensión de tornillo apoyando la ejecución de la tracción.
	

	(par) Botas para Tibia. Botas de cierre de velcro. Almohadilla para proteger el talón.
	

	Guía horizontal: barra guía para la corrección de la dirección de la tracción
	

	Fijador de Cóndilos: 2 unidades de material PUR, para la fijación exacta de la rodilla, ajustable individualmente gracias a los discos laterales asimétricos
	

	[bookmark: _Hlk212063112]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SET PARA PRÓTESIS DE CADERA
	SI/NO

	Soporte lateral de múltiples ajustes (se necesitan 2 unidades): anchura x altura 90 x 340mm, longitud 280-380mm. Abrazadera estándar incluida.
	

	Soporte sacro: soporte para espalda y glúteos. Material almohadilla PUR. Ancho x largo de la almohadilla 120x170mm.
	

	Soporte pubis: soporte para pubis-esternón, la almohadilla se debe girar con el adaptador. Ancho x largo de la almohadilla 85x85mm.
	

	[bookmark: _Hlk212063165]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
MESA DE MANO
	SI/NO

	Mesa de mano 380 x 25 x 845 mm (incluye soporte): anchura x altura x longitud 380 x 25 x 845 mm. Peso máximo del paciente 454kg. Regulación de la altura de la barra de apoyo de 700 a 1,160mm. Incluye placa multifunción, 1 barra de soporte y un adaptador en T. barandilla lateral EU. Fijación a un riel lateral con abrazadera de ajuste radial. Sin metal y radiotransparente en la sección media.
	

	Fijador radial para la mesa de mano
	

	[bookmark: _Hlk212063285]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
ARCO DE NARCOSIS
	SI/NO

	Arco de Narcosis rígido: Para sostener cortinas de quirófano. La varilla vertical aislada protege al paciente de la toma de tierra. Altura ajustable mediante abrazadera estándar. Para colocar y posicionar el brazo del paciente junto con el manguito de sujeción del brazo. Altura ajustable: 470 – 830 mm. Altura total: 860 mm. Anchura de la barra horizontal 620 mm. Se puede montar en un riel lateral
	

	Fijador radial para arco narcosis
	

	Extensiones/ Barras orientables para el arco de narcosis. Incluye: juego de 2. Longitud 300 mm cada uno. Extensión para arco de anestesia orientable.
	

	Soporte brazo para acoplar: Brazalete de sujeción del brazo, para la fijación de la parte inferior del brazo del paciente a un arco de anestesia. Permite la posición elevada del brazo. Fijación segura mediante cierre velcro. Anchura x longitud: 120 x 350 mm.
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
CARROS PORTA ACCESORIOS
	SI/NO

	Almacenamiento compacto de accesorios para mesas de operaciones móviles. Puntos de montaje para placas de cabeza, espalda y piernas. 1 riel lateral para el montaje de accesorios. Transporte y almacenamiento cómodos de los accesorios. Anchura x altura x profundidad 820 x 1.550 x 805 mm. Se pueden montar hasta 3 cestas de alambre. 4 ruedas dobles giratorias, 2 con freno. Posibilidad de limpieza mecánica
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SOPORTES
	SI/NO

	Soporte/ dispositivo para artroscopia de rodilla con cierre (incluye fijador a riel), asegura el muslo, anchura ajustable, fijación mediante correa, alivio de la presión por el fungible acolchado. Pieza con correa de cierre seguro y abrazadera de poste redondo.
	

	2 Fijadores radiales
	

	Soporte lateral de múltiples ajustes, anchura x altura 90 x 340mm, longitud 280-380mm. Abrazadera estándar incluida.
Soporte lateral cóncavo. Colocación flexible de la almohadilla. La almohadilla se puede girar en el adaptador. Buena distribución de la presión gracias a su forma ligeramente cóncava. Ancho x largo de la almohadilla 100 x 210 mm
	

	Soporte corporal. Para apoyar al paciente en posición lateral, forma ovalada, la almohadilla se puede girar en el adaptador. Ancho x largo de la almohadilla 120 x 140 mm (en el punto más ancho). Grosor de la almohadilla: 35 mm
	

	Placa de soporte. Para apoyar la pierna del paciente. Puede montarse en la abrazadera deslizante mediante una abrazadera. Placa anchura x longitud x altura 252 x 290 x 465. Altura ajustable 465 mm
	





	
LOTE 2. SUMINISTRO DE DOS MOTORES QUIRÚRGICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA.

	Empresa licitadora
	

	Oferta Base
	

	Equipo ofertado
	

	Marca
	

	Referencia
	

	Nombre comercial
	

	País de fabricación
	

	MOTOR QUIRÚRGICO A BATERIA DE HUESOS LARGO
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
MOTOR MODULAR
	SI/NO

	Motor a baterías de doble gatillo:
	

	Gatillo tipo acelerador para controlar la velocidad
	

	Gatillos de diferente relieve para su fácil identificación
	

	Grado IPX 9
	

	Velocidad máxima de 1.500 rpm
	

	Mango con relieve para facilitar el agarre
	

	Leva lateral para selección de modo (modo de trabajo y de bloqueo)
	

	Ruido acústico de 84dB como máximo
	

	Peso del motor sin batería no superior a 739gr
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento tipo Jacobs
	SI/NO

	Relación de giro 1:1
	

	Franja de color específico para su identificación
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Velocidad máxima de 1.5000 rpm
	

	Par de fuerza de 3,95Nm
	

	Canulación hasta 5,1mm
	

	Esterilizable
	

	Que incluya llave
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento de taladro tipo Zimmer/Hudson
	SI/NO

	Relación de giro 1.1
	

	Franja de color específico para su identificación
	

	De acero inoxidable y aluminio anodizado
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Velocidad máxima de 1.500 rpm
	

	Par de fuerza de 3,95Nm
	

	Esterilizable
	

	Que incluya llave
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento específico para agujas y otro para pines
	SI/NO

	Características comunes:
	

	De acero inoxidable y aluminio anodizado
	

	No precisa de lubricación
	

	Velocidad máxima de 1.5000 rpm
	

	Relación de giro 1:1
	

	Par de fuerza de 3,95Nm
	

	Características específicas: rango de canulación
	

	Pasa agujas de 0,71mm a 1,6mm
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
2 Aditamentos tipo AO pequeño
	SI/NO

	Relación de giro 1:1
	

	Franja de color específico para su identificación
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo AO/ASIF.
	

	Manipulación con una sola mano.
	

	Canulación: 3,25mm de diámetro.
	

	Velocidad: 0-1.500rpm.
	

	Par de Fuerza: 3,95Nm
	

	Relación de giro: 1:1
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento fresador Large AO
	SI/NO

	Relación de giro 5:1
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo Large AO
	

	Manipulación con una sola mano.
	

	Canulación: 4,00mm de diámetro.
	

	Velocidad: 0-300rpm.
	

	Par de Fuerza: 16,4Nm
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento tipo sierra sagital
	SI/NO

	Relación de giro 1:1
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo
	

	Fijación rápida de las hojas de sierra.
	

	Velocidad de corte 0 - 16.000 cpm.
	

	Rango de corte de 3,2mm.
	

	Cabezal rotatorio con múltiples posiciones en 360º.
	

	Rango de oscilación de 4º
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento combo taladro/fresado tipo Zimmer Hudson
	SI/NO

	Relación de giro 1:1 y 5:1
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Tipo de anclaje: Zimmer Hudson
	

	Velocidad de 1.500 para modo taladro y hasta 300 para modo fresado
	

	Aditamento que permite fresar y taladrar modificando su relación de giro
	

	Cambio mediante anillo giratorio
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Motor de sierra oscilante
	SI/NO

	Motor de sierra oscilante con dos modos de velocidad: - Standard: no superior a 11.000cpm
	

	Motor de sierra oscilante con dos modos de velocidad: - Turbo:  máximo de 14.500 cpm
	

	Grado IPX 9
	

	Mango con relieve para facilitar el agarre
	

	Leva lateral con relieve para seleccionar el modo de trabajo
	

	Peso del motor sin batería no superior a 989gr
	

	Rango de oscilación de 4, 5º
	

	Cabezal rotable 360º en 8 posiciones
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
3 Baterías de litio esterilizables grandes
	SI/NO

	Baterías de litio autoclavables y sin carcasa 
	

	Baterías con un tiempo de carga no superior a 15 minutos
	

	Baterías sin efecto memoria o carga
	

	Pérdida de la carga no superior al 3% después de la esterilización
	

	Peso inferior a 550 gr. de la batería grande 
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Contenedor pequeño con filtro
	SI/NO

	Contenedor pequeño con filtro
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Bandeja pequeña trauma
	SI/NO

	Bandeja pequeña trauma
	

	
MICROMOTOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGÍA
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Motor Modular
	SI/NO

	Motor a baterías de doble gatillo
	

	Gatillo tipo acelerador para controlar la velocidad
	

	Gatillos de diferente relieve para su fácil identificación
	

	Grado IPX 8
	

	Velocidad máxima de 1.500 rpm
	

	Mango con relieve para facilitar el agarre
	

	Leva lateral para selección de modo (modo de trabajo y de bloqueo)
	

	Ruido acústico de 80dB como máximo
	

	Peso del motor sin batería no superior a 644gr
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento tipo Jacobs
	SI/NO

	Relación de giro 1:1
	

	Franja de color específico para su identificación
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Velocidad máxima de 1.5000 rpm
	

	Par de fuerza de 3,95Nm
	

	Canulación hasta 5,1mm
	

	Esterilizable
	

	Que incluya llave
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Aditamento específico para agujas y otro para pines
	SI/NO

	De acero inoxidable y aluminio anodizado
	

	No precisa de lubricación
	

	Velocidad máxima de 1.5000 rpm
	

	Relación de giro 1:1
	

	Par de fuerza de 3,95Nm
	

	Pasa agujas de 0,71mm a 1,6mm
	

	Pasa pines de 1,8mm a 4,0mm
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
3 Aditamentos tipo AO pequeño
	SI/NO

	Relación de giro 1:1
	

	Franja de color específico para su identificación
	

	Que no requiera de lubricación
	

	Tipo de anclaje: Anclaje rápido tipo AO/ASIF.
	

	Manipulación con una sola mano.
	

	Canulación: 3,25mm de diámetro.
	

	Velocidad: 0-1.500rpm.
	

	Par de Fuerza: 3,95Nm
	

	Relación de giro: 1:1
	

	Rango de corte de 3,2mm.
	

	Cabezal rotatorio con múltiples posiciones en 360º.
	

	Rango de oscilación de 4º
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Motor TIPO LÁPIZ SIERRA SAGITAL
	SI/NO

	Motor de sierra sagital a baterías
	

	Velocidad de 25.000cpm
	

	Grado IPX 9
	

	Gatillo extensible
	

	Dos modos de trabajo: accionamiento y bloqueo o safe
	

	Peso de 213 gr
	

	Ruido acústico máximo de 86.2dBC
	

	Batería de litio esterilizable, no carcasa 
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Motor TIPO LÁPIZ MEDIA VELOCIDAD
	SI/NO

	Motor de media velocidad a baterías
	

	Velocidad de 25.000rpm
	

	Grado IPX 9
	

	Gatillo extensible
	

	Dos modos de trabajo: accionamiento y bloqueo o safe
	

	Peso de 187 gr
	

	Ruido acústico máximo de 74.2dBC
	

	Batería de litio esterilizable, no carcasa
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Protector medio
	SI/NO

	Protector medio
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Cargador de baterías
	SI/NO

	Mismo cargador para las baterías de litio para huesos grandes y para las baterías de trauma
	

	4 unidades de carga de motor
	

	3 adaptadores al cargador de litio
	

	Máximo 4 puertos independientes con pantalla OLED
	

	Estado de carga
	

	Ciclos de vida
	

	Temperatura más alta a la que ha estado expuesta la batería (en grados Celsius y grados Fahrenheit)
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
2 Baterías de litio esterilizables pequeñas
	SI/NO

	Batería de litio esterilizable pequeña, sin carcasa
	

	Peso de 170 gr
	

	Parte de la conexión de los pines protegida para evitar roturas o dobladuras de los pines
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Bandeja de esterilización grande
	SI/NO

	Bandeja de esterilización grande
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS
Contenedor pequeño con filtro
	SI/NO

	Contenedor pequeño con filtro
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  ANEXO I .  ENCUESTA   TÉCNICA    

  LOTE 1.  SUMINISTRO, RETIRADA E INSTALACIÓN, DE UNA MESA QUIRÚRGICA Y SOPORTES,  EN OBSOLESCENCIA  

Empresa   licitadora   

Oferta Base   

Equipo ofertado   

Marca   

Referencia   

Nombre comercial   

País de fabricación   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS   MESA QUIRÚRGICA MÓVIL  SI/NO  

Accionamiento   electrohidráulico   por baterías con motores eléctricos  controlados por microprocesadores   para   cirugía   mayor,   para   uso   con   pacientes   obesos de hasta 454 Kg en posición normal y 250 Kg sin  limitaciones en el resto de las posiciones.   

Fabricación en acero inoxidable calidad 14301 DINx5 CrNi 18/10, con un  acabado pulido por electrolisis   

Diseñada   para   soportar   dispositivos   de   tracción   traumatológicos   con   capacidad   de carga de hasta 180 kg de peso de pacientes.   

Desplazamiento   longitudinal   bidireccional   motorizado   de   310   mm.   

Altura   máxima   sin   colchoneta   de   1050   mm.     

Baterías con c apacidad   de   reserva   de   carga   mínima   para   una   semana.   

Tablero   100%   radiotransparente.   

Panel   de   emergencia   totalmente   independiente   del   mando   principal   con   todos   los  movimientos.   

Tablero   reversible   e   intercambiable.   

Conectores   rápidos   universales   

La   base   debe   tener   un   diseño   estrecho   en   su   zona   central,   que   permita   la   mejor  aproximación.   

Bloqueo   y   desbloqueo   de   la   mesa   centralizado   mediante   mando   con   cable.   

